**肥城矿业中心医院、肥城市人民医院**

**竞争性磋商文件**

**项目名称：负压型救护车、配套医疗设备**

**项目编号：2020-BG-01**

**采购单位：肥城矿业中心医院、肥城市人民医院**

 **日 期：2020 年 9月 12日**

**目 录**

第一章 磋商邀请说明…………………………………………………3

第二章 竞争性磋商邀请………………………………………………4

第三章 竞争性磋商须知………………………………………………6

第四章 项目说明………………………………………………………15

第五章 竞争性磋商文件格式…………………………………………19

**第一章 谈判邀请说明**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容说明 |
| 1 | 采购人：肥城矿业中心医院 、肥城市人民医院 |
| 项目名称：**负压型救护车、配套医疗设备**招标 |
| 采购内容：**A包：负压型救护车（2辆）****B包:肥城矿业中心医院负压型救护车配套医疗设备一批****C包：肥城市人民医院负压型救护车配套医疗设备一批** |
| 采购方式：竞争性磋商 |
| 交货时间：合同签订后 1个月内安装调试完毕（各投标商可以根据本单位情况尽量提前）。 |
| 2 | 合同名称：肥城矿业中心医院采购合同、肥城市人民医院采购合同 |
| 3 | 资金来源：政府拨款+自筹 |
| 4 | 投标有效期：90天 |
| 5 | 响应性文件份数：六份（包括正本一份，**需胶装并编制页码；**副本五份，**可不胶装**） |
| 6 | 有意向的公司请携带相关文件至肥城矿业中心医院招标办进行报名，报名截止时间 2020 年9月21日下午5：00（节假日除外）之前。 |
| 7 | 竞争性磋商文件发放时间：2020年9月12日起上午8：00--11：30；下午2:00—5:00；至 2020年9月21日下午：5：00之前（节假日除外） |
| 竞争性磋商文件发放地点：肥城矿业中心医院招标办公室 |
| 8 | 响应性文件接收单位：肥城矿业中心医院招标办公室 |
| 递交响应性文件截止时间 2020年9月23日上午9：00之前（暂定，如有变化另行通知） |
| 开标时间2020年9月23日上午9：00（暂定，如有变化另行通知） |
| 开标地点：肥城矿业中心医院第二会议室（暂定，如有变化另行通知） |
| 9 | 付款方式：依据院方要求。 |
| 10 | 联系人：王老师 电话：0538-3158681  |
| 11 | 邮箱：fkzxyyrsk@163.com |

**第二章 竞争性磋商邀请**

根据医院招标采购工作安排，就“**负压型救护车、配套医疗设备**”项目组织竞争性磋商[项目编号： 2020-BG-01]，择优选择供应商。现邀请有固定销售经营场所，具有汽车、医疗器械销售资格及提供售后服务的各级供应商前来谈判。

一、采购人：肥城矿业中心医院

二、采购项目名称、编号

1、项目名称：**负压型救护车、配套医疗设备**

2、项目编号：2020-BG-01

三、供应商资格要求：

合格的供应商除满足政府采购有关资格规定外必须满足：

1、在中国境内注册，具有独立法人资格和合法的汽车、医疗器械销售资格经营范围（营业执照为准）及经营业绩的法人企业，注册资金不少于50万元（含）；

2、提供的资格、资质文件和业绩情况均真实有效，否则由报价单位承担由此引起的一切后果及损失；

3、具备以下资质：具备与所投汽车、设备相适应类别的车辆生产（经营）许可证、医疗器械生产（经营）许可证、医疗器械注册证/软件著作权证书、销售授权书。使用有关专利生产的设备，应提供相关知识产权或使用权证明材料，且不存在知识产权纠纷；

4、向招标部门购买采购文件并登记备案（登记备案名称必须与报价单位名称一致）；

5、供应商必须具有相应的售后服务能力，包括拥有相应的设备和人员。

6、在以往的政府采购活动中无违法、违规、违纪、违约行为；

7、遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规和规章；

8、本次竞争性磋商不允许联合体报价，严禁供应商借用他人的名义领取竞争性磋商文件，串通报价；

9、产品符合相应的国家质量标准；并在报价文件中附相应的标准内容。

四、获取竞争性磋商文件：

时间：2020年9月12日上午8：00--11：30；起至 2020年9月21日下午5：00之前。

地点：肥城矿业中心医院招标办公室（肥城市泰临路331号）。

六、递交响应性文件截止时间与竞争性磋商时间

递交响应性文件截止时间 2020年9月23日上午9：00之前（暂定，如有变化另行通知）

竞争性磋商时间：2020年9月23日上午9：00（暂定，如有变化另行通知）

竞争性磋商地点：肥城矿业中心医院第二会议室（暂定，如有变化另行通知）

递交响应性文件地点：肥城矿业中心医院招标办公室（肥城市泰临路331号）。

七、本项目联系人： 王老师

 电话：0538-3158681

邮箱： fkzxyyrsk@163.com

肥城矿业中心医院招标办

2020年9月12日

**第三章 竞争性磋商须知**

**一、说明**

（一）“采购人”、“采购单位”指肥城矿业中心医院、肥城市人民医院

（二）“谈判项目”指本次招标的汽车、设备招标。

（三）“供应商”指参与本次谈判项目谈判的单位。

（四）报价费用

无论报价过程中的方法和结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的费用。

（五）竞争性磋商文件的取得与处置

供应商购买投标文件前需携带注册证、营业执照、汽车经营许可证、医疗器械经营许可证等资质文件（复印件加盖公章）以供有关部门验证供应商的主体资格。

（六）供应商应对竞争性磋商文件的内容保密，不得向他人泄漏竞争性磋商文件的内容。

（七）竞争性磋商文件的澄清

若供应商对竞争性磋商文件有疑问，应用及时书面通知招标单位，并加盖单位公章及授权代表签字，采购单位以书面或网上公告的形式予以答复，如有必要时可将答复内容（包括所提问题，但不包括问题的来源）分发给有关准供应商。

（八）竞争性磋商文件的修改

在递交响应性文件截止时间前，采购单位可能会以补充通知的形式修改竞争性磋商文件。

竞争性磋商文件有实质性变动的，采购单位将在规定的递交响应性文件截止时间前以电话及传真方式通知，敬请投标商注意。变动后的内容将构成竞争性磋商文件的组成部分。

为使供应商在编制报价文件时能够充分地把补充通知的内容考虑进去，采购单位可以酌情延长递交响应性文件的时间。在上述情况下，投标单位在以前递交的响应性文件截止时间方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长后新的递交的响应性文件截止时间。

**二、竞争性磋商文件组成**

1、谈判邀请说明；

2、谈判邀请；

3、谈判须知；

4、采购项目采购详细清单；

5、附件等；

**三、报价文件编写**

（一）投标语言及计量单位

1、供应商和采购单位就竞争性磋商交换的文件和来往信函使用中文。

2、除竞争性磋商文件的技术规格中另有规定外，报价文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

（二）响应性文件组成

1、生产经营有关的资格、资质证明文件复印件加盖公章；

1)法定代表人或授权代理人签署的报价函原件（附件一）；

2)法定代表人资格证明及法定代表人授权委托书原件及授权代理人的身份证复印件（附件二）；

3)企业简介（附件三）；

4)营业执照、组织机构代码证、税务（国税、地税）登记证复印件加盖公章；

5)投标保证金复印件（如要求交纳投标保证金的）

6)相关产品的质量标准及设备合格证明；

7)生产厂家应具有《汽车生产许可证》、《医疗器械生产许可证》、《中华人民共和国医疗器械注册证及注册表》/《软件著作权证书》；

 8)非制造商的供应商须有正规的供货渠道；

9）代理商须具有国家有关部门颁发的《汽车经营企业许可证》《医疗器械经营企业许可证》、《中华人民共和国医疗器械注册证及注册表》；

10)产品彩页及设备配置清单，进口设备需提供外贸格式的配置清单及商检报关等证明文件；

11)供应商认为需要提供的其它证明材料。

2、报价文件

1)报价一览表（附件四）；

2)分项明细报价表（附件五）；

3)易耗品分项报价表（附件六）；

3、技术文件

1)产品的型号（规格）、主要技术指标及性能详细说明；

2)配置清单(附件七)

3)所报汽车、设备的鉴定报告、制造标准等详细资料（如有请提供）；

4)技术参数偏离表（附件八）；

5)供应商认为需要加以说明的其他内容。

4、商务文件

1)商务情况表（附件九）；

2)供应商供货的方案；

3)近三年经营业绩（附件十）：（以合同签订日为准）供应商或生产企业完成的同类产品的经营业绩，需提供采购合同复印件（提供采购合同原件备核）；

4)售后服务内容、措施及承诺（附件十一）；

5)供应商认为需要加以说明的其他内容。

**注：以上所提供的复印件证明材料需要加盖公章，在必要时应按要求提供原件，对磋商小组或采购人审核认为确有疑义的复印件，供应商无法提供原件证明其真实性的将以提供虚假证明材料处理。**

(三)响应性文件装订

1)供应商必须将报价文件（正本一本、副本五本）中的有关文件按报价文件组成顺序排列装订成册、编写页码，并在首页编制“报价文件目录”。

 2)响应文件（正本、副本）封面必须注明以下内容：

项目编号、项目名称、所投包号；

正本或副本；

 供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

(四)报价

1、本次报价非一次性报价。

2、报价币种为：人民币

3、供应商在报价时只能提供一个方案，不允许提供选择性报价和不确定性报价。

4、报价含主件、标准附件、安装调试、报关、商检、技术检定、培训、税费、运杂费、质保期内提供的售后服务所发生的费用，及本次招投标所发生的费用。

5、单独密封的报价一览表与响应性文件明细表不一致的，以报价一览表为准。

6、供应商须提供分项单价和报价总价，如果单价和总价不符，以单价为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

7、如果开标一览表大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；单价和数量的乘积与合价不一致时，以单价为准；当分项报价与合计价不一致时，以分项报价为准。除非谈判小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

1. 供应商若有免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明增配。此项不计入总价。
2. 采购人提醒供应商，参加磋商的产品报价不得低于其销售成本(包括进货或生产成本、仓储、运输、管理等费用)。同时，参加报价的产品报价不应高于该产品的近期历史采购最低价格。
3. 评审时将进行最终报价。

(五)报价文件编写方式

1、报价文件正本和副本用A4幅面的纸张打印。

2、报价一览表用A4幅面，黑体小四号字体。

(六)报价文件签署

供应商代表必须按竞争性磋商文件的规定签署响应性文件（正本、副本及各附件）、报价一览表，并在响应性文件封面上加盖供应商公章。

(七)报价文件密封和标记

1、供应商应准备六份报价文件，一份正本和五份副本，并在每一份报价文件上要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2、供应商应将报价文件正本、副本分别密封，并在封面明显处注明以下内容（密封件格式见附件十三）：

1)项目名称

2)正本或副本

3)供应商名称（加盖公章）、地址、邮编、电话、传真

4)所投包号

3、为方便工作检查供应商的资格，请供应商**另外单独准备一套资格、资质证明文件并单独密封**，在信封正面加盖单位公章并在封面上注明“资格、资质证明文件”、供应商名称、地址、电话。在供应商报价的同时将“资格、资质证明文件”交工作人员备查。

4、为方便公开唱价，请供应商**另外准备一份“报价一览表”单独密封在一个信封内（供应商如投多包请分包单独密封报价一览表）**，与报价文件同时提交。在封面加盖单位公章并注明报价一览表、项目名称、供应商名称。

5、每一密封件在封口处加盖供应商单位公章并注明“**2020年9月23日上午9：00之前**”字样（格式详见附件十三）。

 (八)谈判保证金

不需缴纳

(九)投标有效期

1、从公开报价之日起，有效期为90日。报价函的有效期比本须知规定的有效期短的，将被称为非响应报价，将予以废标。

2、特殊情况下，在投标有效期满之前，招标单位可以以书面形式要求供应商同意延长报价有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长报价有效期的供应商有权收回谈判保证金；同意延长报价有效期的供应商应当相应延长其谈判保证金的有效期，但不得修改响应性文件的实质性内容。

**四、报价文件递交**

（一）报价文件递交时间和地点

1、截止时间2020年9月23日上午9：00之前（暂定，如有变化另行通知）

地点：肥城矿业中心医院招标办公室（肥城市泰临路331号）（暂定，如有变化另行通知）

2、供应商代表必须在报价截止时间前将响应性文件送达指定地点。如因特殊原因需修改推迟投标截止日期的，则按招标单位另行通知规定的时间递交。

3、招标单位将拒绝在截止时间后送达的响应性文件。

（二）响应性文件

1、电报、电话、传真、一电子邮件等形式的投标不予接受。

2、对供应商提交的响应性文件在投标截止时间后不予退还。

**五、公开报价与谈判**

（一）公开报价

1、按照竞争性磋商文件规定的时间、地点公开报价。公开报价由招标单位主持，监督人员、采购方人员、供应商代表等参加。

2、公开报价时，由供应商和监督人员检查报价文件的密封情况，对响应性文件的密封情况进行监督。

3、工作人员当众拆启报价文件，唱价员宣读供应商名称、报价和其它主要内容。

4、记录员将唱价内容分项记录。

（二）谈判小组

招标单位将根据本项目的特点组建谈判小组，其成员由采购人代表、有关技术、经济等方面的专家等三人以上单数组成，谈判小组负责对报价文件进行审查、质疑、评审，确定入围供应商、成交人。

（三）谈判原则

“公平、公正、择优、效益”为本次竞争性磋商的基本原则，谈判小组将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商，同时在评审过程中遵守以下原则：

1、客观性原则：谈判小组将严格按照竞争性磋商文件的要求，对供应商的响应性文件进行认真评审；谈判小组对响应性文件的评审仅依据响应性文件本身，而不依据响应性文件以外的任何因素。

2、统一性原则：谈判小组将按照统一的谈判原则和评标方法，用同一标准进行评审。

3、独立性原则：评标工作在谈判小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评标意见承担个人责任。

4、保密性原则：招标单位应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

5、综合性原则：谈判小组将综合分析、评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出成交供应商。

（四）评审方法

本次评审采用合理低价法。即在符合采购需求、质量、标准配置、供货期和服务相等的前提下，以提出报价最低且合理的供应商作为成交供应商，但最低报价不作为成交的保证。

第一步：审阅资质、报价文件

谈判小组及相关人员负责审阅资质、报价文件。并对各供应商递交的响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度等有关内容进行审查，并依据“供应商须知”等关键性因素确定合格供应商。

1、对供应商的资格、资质进行审查，主要包括本文件所述的有关资格、资质及资信证明文件。

2、对报价文件格式进行审查，主要包括报价文件是否齐全，是否正式打印，是否正式签署、是否有缺页及漏项。

3、对报价方案进行审查，主要包括项目相关的内容和执行的标准是否符合项目要求，是否有漏项和增项。

4、有下列情形之一的，取消进入谈判阶段的资格：

（1）未向招标单位登记备案；

（2）提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假报价材料；

（3）在以往的政府采购活动中出现违法、违规、违纪、违约行为；

（4）报价文件未打印、未正式签署；

谈判小组根据对报价文件的审阅情况，决定进入下一步谈判阶段的供应商名单。谈判小组与入围的供应商分别进行谈判，谈判文件如有实质性的变动，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

第二步：技术及商务谈判

气呱

，犷

乍

户

第一轮谈判：技术谈判

谈判小组与经审查合格的供应商分别就技术进行谈判。供应商也可以就谈判文件中的有关内容向谈判小组进行询问，谈判小组在不违反有关谈判原则的情况下给于解答。对谈判后技术方案明显不能满足要求的，谈判小组有权拒绝。

第二轮谈判：商务谈判

谈判小组分别与进入商务谈判的供应商就其总报价、分项报价、供货期、付款方式、售后服务等商务条款进行谈判。

第三步：确定采购方案并进行最终承诺报价

最后一轮谈判结束后，谈判小组制定一个符合采购单位要求的最优方案，根据供应商的报价、响应内容及谈判情况，要求各供应商分别进行最终报价及书面承诺，并由谈判供应商授权代表签署。

第四步：综合评审

1、谈判小组根据以下内容对供应商进行综合分析和比较：

1)最终报价，并适当考虑第一次报价的客观性；

2)整体方案的合理优化、先进性；

3)设备的性能指标及使用寿命；

4)售后服务条款（含培训）；

5)技术及商务细微偏离；

6)供应商的经营业绩及经验；

7)供应商的资信情况和履约能力；

8)合理化建议及其他优惠条件。

2、谈判小组采用“能够最大限度满足采购文件中规定的各项评价标准，即在符合采购需求、质量、标准配置、供货期和服务相等的前提下，以提出报价最低且合理的供应商作为成交供应商，但最低报价不作为成交的保证。

（五）编写评审报告。评审报告是谈判小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告。

（六） 谈判过程的保密。

（1）开标后，直到授予供应商合同止，凡属于审查、澄清、评价、比较响应性文件和成交意向等有关信息，均不得泄露给供应商或与评标工作无关的人员；

（2）供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则其响应性文件将被作为无效标处理；

（3）在谈判期间，招标单位将指定联络员与供应商联络。

（七）响应性文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
 1、开标时，响应性文件中报价一览表内容与投标报价表中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。
 2、响应性文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
 3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
 4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；
 5、对不同文字文本响应性文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
 6、按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应性文件的投标报价，供应商同意后，调整后的投标报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其谈判保证金也将被没收。

（八）在招标采购中，有下列情形（政府采购法第三十六条第一款第二至第四项）之一者，作废标处理

1、符合专业条件的供应商或者对竞争性磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（不足3家经医院和磋商小组同意并在申请表签字也可进行，不做废标处理）；；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3、供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
4、因重大变故，采购任务取消的；

（九）特殊情况下的评审方法

如出现供应商达不到法定数量、串通报价、全部不符合竞争性磋商文件要求以及供应商互相诋毁，导致谈判小组无法评审时，谈判小组有权停止谈判，否决所有报价，有权改用其它采购方式进行采购。

（十）无效报价

供应商有下列情形之一，其报价将被视为无效报价，招标单位将严格按照《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规及规章制度的规定行使权利。供应商给招标单位及采购人造成损失的，招标单位及采购人有索赔的权利，供应商应予以赔偿。

1、在规定的投标截止时间未能递交竞争性磋商文件；供应商在报价有效期内撤回报价；未按照竞争性磋商文件要求制作的竞争性磋商文件，未按竞争性磋商文件要求密封和加盖投标方公章的竞争性磋商文件；对竞争性磋商文件未做出实质性响应，货物技术参数不符合谈判文件要求。

2、供应商不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求；或提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假证明材料(包括资质证明、业绩、设备性能、生产厂等)；

3、不符合法律法规和竞争性磋商文件中规定的实质性要求的。

**六、授予合同**

（一）授予合同前调整项目设备的权力

在授予合同前，采购人可依法对项目设备进行适当调整。

（二）成交通知书

确定成交结果后，在报价有效期内，招标单位将向成交供应商签发《成交通知书》。

（三）签订合同

1、成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件确定的事项签订合同（**中标方同时提供产品销售授权书**）。

2、采购人将根据实行合同供货有关事宜并结合自身需要，最终确定要采购设备和其最终配置。

3、谈判文件、成交供应商的响应性文件以及公开报价过程中的最终书面报价、有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。

**七、解释权**

本谈判文件的最终解释权归招标单位，当对一个问题有多种解释时以招标单位的书面解释为准。谈判文件未做须知明示，而又有相关法律：法规规定的，招标单位对此所做解释以相关的法律、法规规定为依据。

**八、保密和披露**

1、供应商自领取谈判文件之日起，须承诺承担本采购项目下保密义务，不得将因本次谈判获得的信息向第三人外传。

2、招标单位有权将供应商提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审响应性文件的人员或与评标有关的人员披露。

3、招标单位有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交人同意而披露关于已订立合同的资料、成交人的名称及地址、成交设备的有关信息以及合同条款等。

**九、成交人履约的监督以及成交人违约罚则**

（一）成交人有下列情形之一时成交无效，并列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加医院采购活动。

1、提供虚假材料谋取成交的（及中标后无法提供产品销售授权书的）；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3、与采购单位、其他供应商恶意串通的；

4、向采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在谈判过程中与采购单位进行协商谈判、不按照谈判文件和成交供应商的响应性文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（二）成交单位有下列情形之一时，招标单位给予通报、暂停或长期停止其采购供货资格等措施，谈判保证金不予退还：

（1）成交后无正当理由不与采购人或者招标单位签订合同的；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应性文件中未说明，且未经采购单位同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

（4）成交人在收到采购人订货要求后，在承诺的供货时间内不能供货的；

（5）成交人没有按合同承诺的价格或优惠率签订采购合同并供货；

（6）成交人无故不提供合同供货范围内的部分型号的设备；

（7）成交人未能提供承诺的服务的；

（8）成交人违反谈判文件中规定或承诺的其他情形；

（9）成交人不遵守成交人的承诺供货或提供服务，而受到采购人有效投诉，成交人未能及时解决的。

**第四章 项目说明**

一、采购内容及技术要求

1、采购内容：

**“负压型救护车、配套医疗设备”**项目以上详细参数及要求见附表；

2、要求：

供应商所供产品必须是通过合法进货渠道获得，交付的设备应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国现行国家标准、行业标准或地方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

提供的货物应是新设备。

成交供应商对由于设备质量缺陷而发生的任何故障负责维修或更换，并承担由此发生的所有费用。其他详细技术要求见附表。

3、交货时间：

 交货时间：合同签订后1个月内安装调试完毕（各供应商可以根据本单位情况尽量提前）。

4、运输费用负担：

由供货方负担运达采购人指定地点并落地。

5、包修期：

包修期自技术验收合格之日起计算，不少于**一**年，国家有关规定或厂家规定长于一年时，执行国家或厂家规定。维修配件供应不少于十年，设备出现故障时应在24小时内给予上门排除。如遇投标，等同于投标商同意本条款

6、安装调试：

免费安装调试，并根据采购人要求免费培训操作人员及工程师3-5名（投标单位需在竞争性磋商文件中注明培训地点及方式）。

二、交货（施工）地点：**肥城矿业中心医院、肥城市人民医院**

三、商务要求及其它

（一）付款方式：依据院方要求。如遇投标，等同于投标商同意本条款。

（二）质量保证及售后服务

1、质量保证期执行国家有关规定。负责安装调试与免费技术培训。

2、供应商必须遵守其报价文件中所作的售后服务承诺，出现质量问题24小时內响应。

3、确保所提供的产品是全新的，未使用过的，除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。供应商进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷并且这些设备的质量、规格和技术参数都应与报价文件中所附的清单相一致。

4、对于所提供的产品，在包修期内由于材料和工艺而导致零件或部件故障，供应商应无偿维修和更换。

5、如果需要对本次采购设备抽检，所需抽检费用由成交供应商承担。

6、若本次采购设备为国家法定计量器具，供货方应免费提交该产品的鉴定证书。

7、包修期内，机器出现两次重大相同故障，乙方无条件免费更换新机，并提供备用机。如我单位操作人员变动，公司应对新操作人员免费培训，而且这一政策没有时间限制。

四、其他

1、采购人为供应商提供便利的条件。交付使用前供应商负责对人员、器材设备进行管理。合同履行期间供应商应确保安全，合同履行过程中发生的一切安全事故由供应商负责。

2、合同履行期间，供应商须按采购人有关规定供货，爱护现场设备设施，严格控制噪音等污染，各种物品不得乱摆乱放，保证采购人正常的工作秩序。

3、供应商应保证，采购方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

4、未经采购人同意，供应商不得将合同分包或转包第三人。

**附表1：**

 **负压型救护车、配套医疗设备参数**

 **A包：负压型救护车（供参考）**

**数量2辆**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **车身颜色：白色/红色** | **备注** |
|  | **型号：国六排放** |  |
|  | **尺寸和质量** |  |
|  | 轴距mm：3430 |  |
|  | 转弯直径m：11.8 |  |
|  | 车体尺寸mm：5370×1928×2260 |  |
|  | 抢救舱尺寸mm：2700×1650×1700 |  |
|  | 满载总质量kg：3100 | 　 |
|  | 整备质量kg：2380 | 　 |
|  | 驱动方式：后轮驱动 | 　 |
| 　 | **汽油发动机**  | 　 |
|  | 发动机：汽油发动机、涡轮增压、缸内直喷 | 　 |
|  | 排气量：1991cc | 　 |
|  | 排放标准：国六排放 | 　 |
|  | 额定功率kw/rpm：155/5500 | 　 |
|  | 最大扭力Nm/rpm：350/1250-4000 | 　 |
|  | 燃油综合消耗量（L/100km）：8.6 | 　 |
|  | **电气系统** | 　 |
|  | 发电机V/A：14/150 | 　 |
| 　 | 蓄电池V/Ah：12/100 | 　 |
|  | **变速器：7G-TRONIC PLUS 7速自动变速箱增强版** | 　 |
|  | **制动：**液压双回路制动并带有ABS防抱死制动系统。 | 　 |
|  | **安全系统：**ESP车身电子稳定程序，ASR防侧滑系统和，EBD 电子制动力分配系统，BAS 制动辅助系统 | 　 |
|  | **驾驶室安全的转向柱，安全带张紧器，正副驾驶座双安全气囊** | 　 |
|  | 轮胎：235/55R17 | 　 |
|  | 油箱容积（L）：70 | 　 |
|  | 医疗舱车厢右侧装可开启的玻璃窗，后门装玻璃窗，窗户上贴1/2不透明膜  |  |
| **一** | **空调及照明系统** |  |
| 　 | 倒车自动摄像显示屏 |  |
| 　 | 医疗舱安装独立风管式空调 |  |
|  | 医疗舱安装通风系统（1套） |  |
|  | 车顶外左右两侧救护车外场用LED照明灯各1盏 |  |
|  | 车顶尾部安装外场用LED照明灯 2盏 |  |
|  | 医疗舱内12V二级可调LED照明灯带（两组） |  |
|  | 可转动LED射灯（3盏） |  |
|  | 消毒紫外光灯（1盏） |  |
| **二** | **中央电源分配系统** |  |
| 　 | ▲智能电源管理系统（管理全车用电、自动充电、保障发动机电池随时有充足的电量启动车辆）。配套设备用高能量蓄电池。配套双路独立220V纯正弦逆变电源系统，两电路之间互为备份并可全自动智能切换，在其中一路出现故障时另一路可自动加入，每路输出功率不小于1000W，可保证医疗仪器不间断使用的供电需求。 |  |
| 　 | 驾驶室内微电脑中央控制器 |  |
|  | 10m长移动电缆，连接220V/15A外接电源插头 |  |
|  | 220V/15A防水、带防护盖的中国规格外接电源插座 |  |
|  | 医疗舱内安装5个220V插座 |  |
|  | 医疗舱安装3个12V插座 |  |
| **三** | 紧急警报系统 |  |
|  | 配备警报器与原车喇叭控制互通系统，一键式连通，可由原车方向盘喇叭代替警报器按钮，从而大幅提高行车中警报器操作的安全性，一键式关闭，警报器与原车喇叭即可单独运行。 |  |
|  | 驾驶室内触控式中央电器控制器，车辆启动后10秒内平衡逆变器供电，逆变器稳定输出前触控面板为闪烁状态，逆变器稳定输出后为常亮状态。触控面板可直观显示双电池电压及对应显示医疗舱内病员警示状态。 |  |
|  | 100W车外扩音器内置于警报器内（1套） |  |
|  | 车头安装2盏LED警蓝色闪灯 |  |
|  | 车顶前部安装长排警LED蓝色双闪灯（1盏） |  |
|  | 车顶后部左右安装2盏LED警蓝色闪灯 |  |
|  | 车顶尾部安装2盏LED警蓝色闪灯 |  |
| **四** | 医疗舱内装置 |  |
|  | 医疗舱与抢救舱免提对讲系统 |  |
|  | 医疗舱内饰为吸塑一次成型内饰结构 |  |
|  | 医疗舱安装触摸屏电器控制开关系统，前后各一套 |  |
|  | 驾驶室与医疗舱安装分隔墙，分开前后车厢，分隔 墙上有一个玻璃窗，窗户透明 |  |
|  | 医疗舱右侧安装可坐3人的病员躺椅1张，安装安全带 |  |
|  | ▲医疗舱左侧前部安装医疗器械柜一组；医疗器械柜后安装悬挂式医疗设备固定架（二层，每层间距可调），配备2套医疗设备快捷拆卸固定装置套装，确保相关急救设备既可在车内快速牢靠固定，又可迅速在车外使用，并可与本车或其他同型号救护车互换。 |  |
|  | 10公升氧气瓶（2个）及储藏柜，配备手动氧气切换器，可根据2个氧气瓶的使用情况快速转换 |  |
| 　 | 医疗舱两边的墙壁、门、车顶用轻质杜邦保温材料及阻燃、防紫外线、耐冲击ABS工程塑料、一次真空吸塑成型内饰 |  |
|  | 医疗舱地板采用进口蓝色耐酸、碱、防火、防滑地板，四周边凸起包边，防止灰尘的积累及防滑，方便用水冲洗 |  |
|  | 医疗舱安装加强型暖气机 |  |
|  | 医疗舱前侧翻转座椅（配安全带） |  |
|  | 左侧设备柜（用于安装心电监护除颤仪、呼吸机、吸痰器） |  |
|  | 医疗舱右边安装一个有盖的废物桶 |  |
|  | 医疗舱顶部安装中央控制系统及一条安全扶手 |  |
|  | 医疗舱顶部安装二套可折起的输液瓶悬吊装置 |  |
|  | 2kg灭火器及支撑架（2个） |  |
|  | 车身腰部及顶部贴装红色3M彩带 |  |
|  | **医疗舱负压系统** |  |
|  | 在医疗舱左侧安装可调速的负压排风细菌过滤装置，负压系统的功能应能使医疗舱形成与外界环境相对的大气低压差，进气口与负压口对角布置，并通过排风装置及联接的高效过滤消毒器，阻止医疗舱内的污染空气外泄，达到通风换气、不污染环境。(1套) |  |
| **整个医疗舱任何部分均不含木质成份材料。** |

车辆启动本负压装置后，装置对车厢内担架床上的病人呼出的气体进行强力吸取，经过生物杀菌过滤器过滤后变成无污染的空气，排出车厢外；

由于车厢内形成负压（比外部大气压低10Pa～30Pa），病人呼出的气体不会从车窗，车门等部位传出车厢外，防止细菌污染空气。

车厢空调的进风口加装了生物杀菌过滤器，防止细菌进入空调致交叉感染。

1、加装负压过滤消毒系统，按所运送救治传染病人情况确定是否开启负压系统。负压系统柜与医疗器械柜组合设计，整体操作方便，美观性强。-参见布局图

2、负压系统的功能应能使医疗舱形成与外界环境相对的大气低压差，并通过排风装置及联接的高效过滤消毒器，阻止医疗舱内的污染空气外泄，而又达到通风换气、不污染环境的目的。负压系统内配置紫外线消毒灯，可有效杀除负压系统内部残留的病菌，防止病菌残留扩散。

3、启动负压装置时,舱内相对压强应不小于-30Pa（-10Pa～-30Pa三档稳定可调）。

4、空气过滤器对粒径0.3μm 微粒气溶胶滤出率大于99.7%。

5、负压装置吸入口设置在病人头部附近，远离医护人员座椅，受病人污染空气就近进入负压系统内，最大程度降低对医疗舱内医护人员的传染概率。-随标书提供舱内负压空气流动示意图（红色表示受污染较为严重的空气）。

6、负压系统进出风口必须按照上进下排、前进后出的对角原则布置,控制和检测装置应放在便于进行操作和控制的位置。舱内压力表、负压过滤消毒器阻值表及三档控制开关均设置在最易于操作的位置，一目了然。

7、关闭车门开启负压系统，医疗舱达到规定的负压值时间不超过3分钟。当医疗舱开启负压装置时，为保证负压值及防止污染物外泄，医疗舱车门设有警示装置。

打开位于控制面板的负压系统开关，即可启用负压系统装置。

 **B包:肥城矿业中心医院负压型救护车配套医疗设备一批**

 **配置清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** |
| **1** | **除颤监护仪** | **1** |
| **2** | **心电图机** | **1** |
| **3** | **负压吸引器** | **1** |
| **4** | **负压隔离舱** | **1** |
| **5** | **自动上车担架** | **1** |
| **6** | **铲式担架** | **1** |

1. **除颤监护仪：迈瑞，救护车用**
2. **心电图机：标准12导联**
3. **负压吸引器：国产**
4. **负压隔离舱：国产，符合国家质量标准**
5. **自动上车担架：国产**
6. **铲式担架：国产**

**C包：肥城市人民医院负压型救护车配套医疗设备一批**

 **配置清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **数量** |
| **1** | **除颤监护仪** | **1** |
| **2** | **心电图机** | **1** |
| **3** | **负压吸引器（进口）** | **1** |
| **4** | **负压隔离舱** | **1** |
| **5** | **自动上车担架** | **1** |
| **6** | **碳纤维铲式担架** | **1** |

**1、除颤监护仪**

1.具有手动除颤，记录，自动体外除颤（AED)，ECG、儿童成人一体化电极板。

2.主机输出能量：1-10J、15J、20J、30J、50J、70J、100J、120J、150J、170J、 200J。

3.主机具有中文语音提示和文字图形提示。

4.充电时间：充电到 150J 时间小于 5 秒，充电到最大能量时间小于 6 秒。

※5.每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6 秒，在 AED 成人模式下，固定能量的选择≤160J。

※6.主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。

7.在关机状态下，无需接上交流电源，仍可进行自动检测，方便快速得知设备状态并主机具备自检待机状态灯指示功能，使仪器健康状态一目了然；

8.放电方式：通过除颤手柄或多功能电极片放电；

9.具有成人儿童一体化除颤手柄

※10.放电波形：低能量智能双相截顶波（最高能量≤ 200 焦耳）,能根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流；

11.AED 功能：内置 AED 中文语音提示自动除颤功能，除颤提示的特异性和敏感性符合 AAMI DF-39 指南；

12.除颤监护仪可进行同步除颤；

13.6.显示器≥ 6.5 英寸，TFT 彩色液晶屏幕；

14.心电图波形显示及各测量参数值，病人信息及状态显示；扫描速度≥ 25mm/s；可自动或者手动调节增益大小；

15.心率显示范围为：16-300 次/min 或更宽；报警范围可以根据临床进行设定；

16.共模抑制能力：105 dB 适用于导联心电图，96 dB 适用于电极片心电图；

17.记录方式：热敏记录仪；记录速度：25mm/秒，±5%，使用标准通用性记录纸 50mm；

18.打印记录：连续实时记录、事件记录及自动打印、延迟打印和报告打印并且可以显示波形及病人参数，信息，时间和事件记录；

19.主机实现打印最近≥1次每小时自检，最近≥5次每日自检，最近≥50次每周自检的报告结果。

20.内部事件总结可在每份事件总结中存储≥ 8 小时的2 条持续 ECG波形，1 个Pleth波、1个二氧化碳描记图波、研究波（仅限AED模式）事件和趋势数据；

21.最多可存储≥50个时长约30分钟的事件概要；

22.电池具有快速充电技术，≤2 小时可充电到 80%，≤3 小时充电到 100%，除颤仪及电池本身均具有电量指示；

23.电池充满电后至少进行 100 次全能量充电/电击；

24.整机重量小于 6.7 kg （包括一块电池、一卷新纸及一条治疗电缆）；

**2、心电图机**

1.输出电路

1.1.心电输入标准 12 导联同步采集，10 电极；

※1.2采样率 ≥8000 Hz/通道；采样率（记录）≥500 Hz/导联

1.3模数转换精度≥12 bit 或≤2.5 μV；

1.4输入阻抗 ≥50 MΩ

1.5共模抑制比≥100 dB

1.6频响范围 0.05-150 Hz

1.7耐极化电压 ≥±300 mV

1.8时间常数 ≥3.2s

1.9噪声 ≤15 μVp-p

1.10导联脱落和质量检测 脱落提示及三种以上颜色显示信号质量级别

1.11起搏信号检测 增强算法，支持心房、心室及双室起搏检测

1.12肌电/伪差滤波 肌电/伪差

2.显示和记录

※2.1显示方式≥6.5"彩色触控屏显示分辨率≥640 x 480

2.2显示导联数同屏 12 导联或以上，各导联显示>4s

2.3心电显示格式 6x2, 3x4

2.4显示内容患者信息、日期、心率、网络状态、电池状态、心电波形、导联名称等。系统菜单可快速调出导联图、快速设置、在线帮助等子项

※2.5打印数据患者信息（ID 号码、年龄、性别）、测量参数、分析报告、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、心电波形、滤波状态、程序型号、版本、ST Map(雷达图)等。

2.6报告格式 3×4+1R\3R, 6x2, 3x4+1R 8ST\10ST, 全景12 导联，12×1（210mm 宽纸支持时）增益调整 2.5; 5; 10 mm/Mv

2.7走纸速度 10, 25; 50 mm/s

2.8导出 PDF 贮存容量≥3000 份外部贮存 U 盘及网盘

2.9内置打印机高分辨率数字阵列打印机显示或打印后重设置

3.其他

※3.1导联纠错提示至少支持左右手接反及相隔胸导联接错提示测量分析功能同步12导联测量分析，符合 IEC-60601-2-51性能要求；

3.2自动测量参数包括心率、PR 间期、QT/QTc、P/QRS/T 电轴等值性别特异性分析功能；

※3.4支持男女性别差异分析，支持婴幼儿、儿童特异性分析， 0 天-15 岁细分为12 档，具有自动分析结果 500 多项以上分析结论支持；

※3.5分析结果可包含原因说明 ST 改变图形化映射图支持 ST-Map(雷达图)，STEMI-罪犯血管定位图同时支持 STEMI-CA QTc 算法支持 2 种或 2 种以上算法；

3.6直流长效可充锂电池，支持 3 小时以上工作时间，重量≤2.6Kg；

3.7产品设计使用期限≥6年

**3、车载负压吸引器（进口）**

※1、负压范围：负压范围：小于等于630mmHg(84kPa)

※2、负压调节方式：旋钮连续调节

3、整机防水：带防水开关，整机防水级别IPX1

4、抽吸流量：>30升/分钟

5、重复使用收集罐容积：小于等于800mL，可根据需要配置1.5L采集罐

6、可配便携软包

7、蓄电池类型：铅酸；蓄电池容量≥4.5Ah

8、连续工作时间：≥65分钟

9、额定电压：小于等于12VDC

10、电机功率：不小于85W

11、最大耗用电流：不大于6A

12、充电电压：DC：范围12—28V，适用于救护车12V/24V

※13、通过欧盟10G认证10g救护车固定支架包含12V电池电源

14、尺寸：高≤250mm,宽≤395mm，深≤160

15、重量：≤4.2KG

16、主机免费保修≥2年

**4、负压隔离舱**

1. 外形尺寸及重量

1：长\*宽\*高：1800\*630\*430mm（±20％）

2：自重：≤17Kg

1. 技术特点

1：主要用于传染病员的隔离运送，防止病原体扩散，降低医护人员感染风险

2：采用透明无污染释放的材料制成舱体，使用密封性拉链封闭

3：负压原理，通过高效过滤罐过滤舱内气体，释放出没有污染的气体

★4：设备处于工作状态时，舱内压力与舱外压力差应不小于20Pa，正负压建立时间不大于2min

5：隔离舱的换气量应大于100L/min

6：对直径0.3μm的微粒气溶胶的过滤效率不小于99.99%

7：设有≥8个可拆卸密封盖，方便打开进行医护处置，设有氧气供氧连接装置

★8：风机采用锂电池，续航时间≥5小时

9：具备医疗器械相关注册证及检测报告

**5、自动上车担架**

一、外形尺寸及重量

1：长\*宽\*高：197\*57\*93cm（高位时），196\*57\*31cm（低位时）

★2：自重：42Kg

★3：承重：227kg

二、技术特点

1：主要材料为高强度铝合金硬化和表面喷涂处理

2：此担架长度可调节，适合在狭窄的空间

3：整体高度分八档调节，上车高度为69cm

4：背部和膝部可调节，背部最大倾角为75°，膝部最大倾角为15°

5：担架垫子担架行走轮采用弹性宽轮胎，为适应复杂道路的行走四个轮子均可万向行走。采用对角刹车装置，脚轮尺寸：150/125mm

6：采用PVC材料凹形形状，厚度10cm

7：需两名以上救护人员把担架推抬上救护车

三、售后：免费保修壹年

**6、碳纤维铲式担架**

\*1、产品尺寸：长1635±10mm，宽435±10mm，高度65±5mm

\*2、折叠尺寸：1150±10mm；宽度435±10mm；高度65±5mm

\*3、自重≤4.5kg，可有效降低急救人员工作强度。

4、担架两端具有卡扣装置，可分离为左右两部分。

5、最大可载重≥230kg。

\*6、担架材质：航空级碳纤维材料，耐腐蚀、耐重压，强度好、重量轻。

\*7、可用于X光、CT、核磁共振医学影像检查。

8、在不移动病人的情况下，可将病人铲入或从病人体下抽出担架

1. 担架一端（脚部）采用窄框架结构。

 售后服务条件及交货日期（或工期）：

1. 质保期1年；
2. 维修响应时间24小时内；

3、工期30天。

附件一

**1、报价函**

致：肥城矿业中心医院招标办公室

经研究，我方决定参加贵中心组织的项目名称为：医疗设备招标的采购项目并报价。为此，我方郑重声明以下诸点，并承担法律责任。

1、我方提交的响应性文件，正本一份，副本五份。

2、如果我方的响应性文件被接受，我方将履行响应性文件中规定的每一项要求，并按我方响应性文件中的承诺按期、保质、保量提供设备。

3、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件，谈判小组有选择成交供应商权利。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》的规定履行自己的全部义务。

5、我方同意按谈判文件规定交纳报价保证金、履约保证金，遵守谈判的各项规定。

6、我方的报价文件自开标之日起有效期为90日。

7、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

供应商代表姓名、 职务（印刷体）：

供应商单位全称（加盖公章）

法定代表人或授权代理人签字：

地址：

邮政编码： 电话： 传真：

年 月 日

附件二

##  法定代表人授权委托书

肥城矿业中心医院、肥城市人民医院：

 （投标人名称）法定代表人 授权我公司 （职务或职称） （姓名）为我单位本次投标授权代理人，全权处理此次肥城矿业中心医院、肥城市人民医院公开招标项目（项目编号：2020-BG-01）招标活动的一切事宜。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

授权代理人签字：

电话

年 月 日

附件三

**3、企业简介**

供应商名称：（公章） 供应商代表签字：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 |  | 法定代表人 |  |
| 成立时间 |  | 住所 |  |
| 企业性质 |  | 注册资金 |  |
| 经营范围 |  |
| 资质等级 |  |  |  |
| 单位概况： |

经审核，供应商提供的资质文件不属实者，取消成交资格，并没收谈判保证金。

附件四

**4.报价一览表**

所投项目编号：2020-BG-01 包号：

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 负压型救护车、配套医疗设备 |
| 供应商名称 |  |
| 单价 |  |
| 数量 |  |
| 总报价 |  |
| 最快供货期 |  | 质保期 |  |
| 质量标准及保证措施 | 　 |
| 售后服务承诺 | 　 |
|  |  |
|  |  |
| 供应商（盖章）： |  |
|  |  |
|  |  |
| 供应商授权代表（签字）： |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 日期： 年 月 日 |

注:本表应按包制作，除附在投标文件中外，还应单独密封，以便开标时唱标之用。

附件五

**5、分项明细报价表**

**包号：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 技术参数描述 | 产地品牌 | 单价 | 数量 | 总价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 小写 |  |
| 大写 |  |

注：1、主要产品必须标明品牌型号、技术参数、详细配置。

**2、所投产品相关耗材（含试剂）医院有权自主采购**

3、本表可扩展。

供应商名称：（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期： 年 月 日

附件六

**6、易耗品分项报价表**

**包号：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 易耗品名称 | 规格型号 | 技术参数描述 | 产地 | 单价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 小写 |  |
| 大写 |  |

注：**1、相关耗材必须标明品牌型号、技术参数、产地等信息，开标当日按要求携带样品；**

**2、所投设备相关耗材（含试剂）医院有权自主采购**

3、本表可扩展。

供应商名称：（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期： 年 月 日

**附件七**

**7、配置清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货号** | **名称** | **产地** | **规格** | **单位** | **数量** | **备注** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期： 年 月 日

附件八

**8、技术参数偏差表**

**包号：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求 | 报价文件实际情况 | 偏差内容 | 其他情况 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

说明：1、如报价设备与谈判文件的要求存在偏差，请填写上表；

 2、如报价设备与谈判文件的要求无偏差，请填写“无”。

供应商名称：（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期： 年 月 日

附件九

**9、商务情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| **供应商名称** |  |
| **注册资金** |  |
| **付款方式** |  |
| **交货时间** |  |
| **质保期** |  |
| **售后服务** |  |
| **备注** |  |

供应商名称：（公章）

供应商代表：（签名）

日期：年 月 日

附件十

**10、近三年经营业绩一览表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 时间 | 金额 | 使用单位 | 联系人 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

说明：仅限于国内近两年的同类经营业绩。

供应商全称：（盖章）

供应商授权代表签字：

日期： 年 月 日

附件十一

**11、售后服务承诺**

主要包括：

a 供应商必须提供成交设备齐全的资料（进口设备必须包括中文和英文的使用说明、安装手册、维修手册、专用工具和相应的商检、报关质检手续等证明文件）；

b供应商应提供及时、迅速、优质的服务，迅速快捷地提供设备的备品备件，并保证采购人能够及时买到设备所需的备品备件和易损件；

c 车辆、设备出现故障后，响应及排除故障时间；

d详细培训计划：时间与地点、人数、费用、内容、次数；

e 供应商对提供的所有车辆及设备，明确质保期限。质保期内，除人为因素损坏外，全部免费维修；

f 质保期以后的维修、维护内容及服务方式、范围和收费等情况。

g 包修期内，车辆、机器设备出现两次重大相同故障，乙方无条件免费更换新产品，并提供备用机。如我单位操作人员变动，公司应对新操作人员免费培训，而且这一政策没有时间限制。

附件十二 供参考

 **合 同 书**

**甲方：肥城矿业中心医院**

**乙方：**

肥城矿业中心医院 （甲方）所需负压型救护车、配套医疗设备以竞争性磋商方式进行采购。经谈判小组确定 （乙方）为成交供应商。现按照《中华人民共和国合同法》的相关规定，本着互惠互利的原则，签订本合同，双方都应遵守。

**一、合同文件**

1、下列文件构成本合同的组成部分：

（1）招标文件

（2）投标文件

（3）成交供应商在谈判过程中做出的书面最终报价、澄清或承诺

（4）附件

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致。

3、设备名称与数量

产品名称、规格型号、生产厂家、产地、数量、金额、交货日期等。 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 产地 | 单位 | 单价 | 数量 | 金额 | 交货日期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币） | 大写：  |

**二、车辆设备交货地点:**

肥城矿业中心医院(乙方负责运费、吊装、保险等费用)。

**三、双方责任：**

1、甲方所需的车辆、设备由乙方提供，乙方所提供的车辆、设备必须是生产的合格新品（完税单、报关单、装箱单、商检证明等相关资料齐全）。并免费提供全面安装工具、中文使用说明书及相关资料（属国家强检范围之内的产品，乙方需提供《计量检定证书》）。

2、乙方必须保证产品质量，不得提供假冒伪劣产品，对不合格的产品甲方在包修期内有权退、换货，并拒绝付款。因产品质量造成的医疗纠纷及经济损失由乙方负全部责任。

3、产品技术指标及配置详见附件一。

4、乙方投标书及澄清文件与本合同具有同等法律效力，双方均应遵守，甲方有权根据实际情况，采用就高不就低的标准执行。

5、产品包修期为 年，乙方提供生产厂家出具 期限的包修证明（装机三个月内提供）。

6、乙方全面负责该车辆、设备的安装调试及操作人员培训，直到操作人员熟练掌握为止。

7、乙方保证出售的产品不存在任何侵犯他人知识产权的情形，否则，因此而给甲方造成的一切损失均由乙方负责赔偿。

**四、付款方式：**

货到经有关科室验收合格开具国家认可的全额发票， 月付总款的90%（即人民币： .00元；大写： ），余款10%（即人民币： .00元；大写： ），质保期后付清。逾期不到货的，每延长一日按总款的5‰从总款中扣除。

**五、服务**：

1、合同生效后，除不可抗力外，不得解除和无效变更。若因国家计划改变或设计变更确需解除或变更合同时，要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知15日内给予答复，逾期未答复则视为已同意。

2、车辆、设备安装后，乙方安装工程师为用户提供现场培训。设备使用5-8周后，乙方派应用工程师免费提供技术巩固支持，解决疑难问题。如我单位操作人员变动，应对新操作人员免费培训，而且这一政策没有时间限制。

3、车辆、设备安装调试技术验收合格后，开始计算包修期，包修 年，终身维护。发生质量问题由乙方免费包修（一个月内包退、三个月内包换、包修期内包修）。包修期内，机器出现两次重大相同故障，无条件免费更换新机。出现故障若3个工作日不能修复的，应提供备用机。

4、乙方提供终生保修,只收取零配件的成本费，并不定期为甲方免费巡检。

5、设备发生故障，乙方接到电话后，2小时内做出答复，保修工程师在24小时内到达医院。乙方应做到先修机器后付款，以保证医院正常工作。

**六、违约责任：**

1、双方的任何一方由于不可抗力的原因，如战争、地震等，不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，经有关主管机关证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。

2、乙方保证按本合同中承诺的服务条款履行服务，每违反一次乙方向甲方支付货值的5%作为违约金。

3、乙方保证按本协议的约定履行相关义务，否则，乙方应向甲方赔偿各种经济损失，该经济损失包括但不限于甲方赔偿的各种损失、因诉讼等产生的诉讼费、保全费、交通费、律师费、邮寄费、评估费、鉴定费、通讯费等费用。

4、乙方擅自终止或解除本合同，乙方按总货款的30%向甲方支付违约金。如违约金不能弥补甲方损失的乙方还应赔偿全部损失。

七、**争议的解决：**因执行合同时所发生的或与本合同有关的一切争议，由双方友好协商解决。如协商不成，提交肥城矿业中心医院(所在地)法院依法处理。

**八、其它**

本协议底部甲、乙双方的地址为双方联系的唯一固定通讯地址，若在履行本协议中双方有任何争议，甚至涉及仲裁和诉讼时，该地址为双方法定送达地址。若其中一方通讯地址发生变化，应立即书面通知另外一方。否则，寄送到本协议约定的地址即为送达。

本合同一式六份，甲方五份，乙方一份。

**甲方（盖章）：肥城矿业中心医院 乙方（盖章）：**

**地址：肥城市泰临路331号 地址：**

**电话：0538-3158681 电话：**

**帐号：37001696336050147196 帐号：**

**法定代表人或授权代理人： 法定代表人或授权代理人（签字）：**

 **年 月 日 年 月 日**

**附件一：**

**（ 包）设备技术指标及清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **品牌****型号** | **数量** | **制造商****（产地）** | **主要技术指标** |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **配置清单** |
| **序号** | **货号** | **名称** | **产地** | **数量** | **备注** |
| **1** |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |
| **..** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

附件十三

**12、报价文件封面格式**

（一）密封信封正面格式

|  |  |
| --- | --- |
|  **报价文件****（正本）**项目名称： 所投编号：供应商名称： （加盖公章）地址：电话：传真： | **报价文件****（副本）**项目名称： 所投编号：供应商名称： （加盖公章）地址：电话：传真： |
| **唱价一览表**项目名称： 所投编号：供应商名称： （加盖公章）地址：电话：传真： | **资质证明文件**项目名称： 所投编号：供应商名称： （加盖公章）地址：电话：传真： |

（二）密封信封封口格式：

|  |
| --- |
|   ―――――――――于 2020年9月23日上午9：00之前不准启封”加盖印章）――――――――――― ▲ ↑ ↑（封口处） |